## Precision & MU
| Low | High
n | 18 | 18
k | 2.1009 | 2.1009
Repeatability sd | 0.038249 | 0.31411
Reproducability sd | 0.046568 | 1.0332
Mean | 1.0534 | 20.9167
Precision | 0.097836 | 2.1707
Bias | 0.012009 | 0.30957
UoBias | 0.020541 | 0.52501
Significance | Insignificant | Insignificant
MU ± | 0.10693 | 2.4348
Replicates | 0.13836 | 3.0698
Rounding | 0.01 | 0.1

## ANOVA - Low
A | B | C | D | E | F
1.06 | 1.04 | 1.09 | 0.996 | 0.969 | 1.01
1.05 | 1.05 | 1.1 | 0.991 | 0.965 | 1.04
1.05 | 1.04 | 1.1 | 0.996 | 0.97 | 1.01
1.06 |  | 0.924
1.06
1.07
Anova: Single Factor
SUMMARY
Groups | Count | Sum | Average | Variance
A | 6 | 6.35 | 1.0583 | 5.6667e-05
B | 3 | 3.13 | 1.0433 | 3.3333e-05
C | 4 | 4.214 | 1.0535 | 0.0074757
D | 3 | 2.983 | 0.99433 | 8.3333e-06
E | 3 | 2.904 | 0.968 | 7e-06
F | 3 | 3.06 | 1.02 | 0.0003
ANOVA
Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
Between Groups | 0.023191 | 5 | 0.0046382 | 3.1704 | 0.035402 | 2.8524
Within Groups | 0.023408 | 16 | 0.001463
Total | 0.046599 | 21
Repeatabiltiy |  |  | 0.038249
0.026563
Reproducability |  |  | 0.046568

## ANOVA - High
A | B | C | D | E | F
22.2 | 21.4 | 18.4 | 20.2 | 19.9 | 20.3
22 | 21.3 | 18.5 | 20.1 | 19.2 | 19.9
21.9 | 21.5 | 18.5 | 20.1 | 19.9 | 20.1
21
22.1
22.2
Anova: Single Factor
SUMMARY
Groups | Count | Sum | Average | Variance
A | 6 | 131.4 | 21.9 | 0.208
B | 3 | 64.2 | 21.4 | 0.01
C | 3 | 55.4 | 18.4667 | 0.0033333
D | 3 | 60.4 | 20.1333 | 0.0033333
E | 3 | 59 | 19.6667 | 0.16333
F | 3 | 60.3 | 20.1 | 0.04
ANOVA
Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
Between Groups | 29.5581 | 5 | 5.9116 | 59.9151 | 2.232e-09 | 2.9013
Within Groups | 1.48 | 15 | 0.098667
Total | 31.0381 | 20
Repeatabiltiy |  |  | 0.31411
0.98429
Reproducability |  |  | 1.0332

## ANOVA - 9272796
A | B | C | D
32.4 | 32.2 | 32.5 | 32.7
32 | 31.2 | 31.7 | 32.4
Anova: Single Factor
SUMMARY
Groups | Count | Sum | Average | Variance
A | 2 | 64.4 | 32.2 | 0.08
B | 2 | 63.4 | 31.7 | 0.5
C | 2 | 64.2 | 32.1 | 0.32
D | 2 | 65.1 | 32.55 | 0.045
ANOVA
Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
Between Groups | 0.73375 | 3 | 0.24458 | 1.0353 | 0.46704 | 6.5914
Within Groups | 0.945 | 4 | 0.23625
Total | 1.6788 | 7
Repeatabiltiy |  |  | 0.48606
0.037268
Reproducability |  |  | 0.48748

## Bias
| U(Ref Conc), % | 0.72205
| Average Bias, % | 2.8042
| sd (Bias), % | 1.9929
| U(Bias), % | 2.1197
| Bias Significance | Insignificant
Type | Reference | Date | Unit | Matrix | Reference Mean | sd | n | Lab Result | % sd | Bias | % Bias
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.501 | 10 | 0.001 | 0.2
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 1 | 0.05 | 10 | 1.03 | 5 | 0.03 | 3
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 1.5 | 0.05 | 10 | 1.5 | 3.3333 | 0 | 0
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 2 | 0.05 | 10 | 2.01 | 2.5 | 0.01 | 0.5
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 2.5 | 0.05 | 10 | 2.55 | 2 | 0.05 | 2
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 10 | 0.5 | 10 | 9.75 | 5 | -0.25 | -2.5
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 20 | 0.5 | 10 | 20.4 | 2.5 | 0.4 | 2
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 30 | 0.5 | 10 | 30.4 | 1.6667 | 0.4 | 1.3333
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 40 | 0.5 | 10 | 41.5 | 1.25 | 1.5 | 3.75
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 50 | 0.5 | 10 | 51.4 | 1 | 1.4 | 2.8
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 10 | 0.5 | 10 | 10.4 | 5 | 0.4 | 4
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 20 | 0.5 | 10 | 20.6 | 2.5 | 0.6 | 3
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 30 | 0.5 | 10 | 29.9 | 1.6667 | -0.1 | -0.33333
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 40 | 0.5 | 10 | 41.2 | 1.25 | 1.2 | 3
High Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 50 | 0.5 | 10 | 50.7 | 1 | 0.7 | 1.4
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.55 | 10 | 0.05 | 10
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 1 | 0.05 | 10 | 1.01 | 5 | 0.01 | 1
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 1.5 | 0.05 | 10 | 1.48 | 3.3333 | -0.02 | -1.3333
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 2 | 0.05 | 10 | 2.01 | 2.5 | 0.01 | 0.5
Low Standard | - | 2016-10-20 | mg/L | Water | 2.5 | 0.05 | 10 | 2.51 | 2 | 0.01 | 0.4
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 10 | 0.5 | 10 | 9.94 | 5 | -0.06 | -0.6
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 20 | 0.5 | 10 | 20.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 30 | 0.5 | 10 | 30.4 | 1.6667 | 0.4 | 1.3333
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 40 | 0.5 | 10 | 40.2 | 1.25 | 0.2 | 0.5
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 50 | 0.5 | 10 | 51 | 1 | 1 | 2
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.496 | 10 | -0.004 | -0.8
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 1 | 0.05 | 10 | 0.99 | 5 | -0.01 | -1
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 1.5 | 0.05 | 10 | 1.48 | 3.3333 | -0.02 | -1.3333
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 2 | 0.05 | 10 | 1.99 | 2.5 | -0.01 | -0.5
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 2.5 | 0.05 | 10 | 2.56 | 2 | 0.06 | 2.4
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 10 | 0.5 | 10 | 10.3 | 5 | 0.3 | 3
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 20 | 0.5 | 10 | 20.3 | 2.5 | 0.3 | 1.5
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 30 | 0.5 | 10 | 30.2 | 1.6667 | 0.2 | 0.66667
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 40 | 0.5 | 10 | 41.9 | 1.25 | 1.9 | 4.75
High Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 50 | 0.5 | 10 | 50.2 | 1 | 0.2 | 0.4
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.517 | 10 | 0.017 | 3.4
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 1 | 0.05 | 10 | 1.01 | 5 | 0.01 | 1
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 1.5 | 0.05 | 10 | 1.51 | 3.3333 | 0.01 | 0.66667
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 2 | 0.05 | 10 | 1.97 | 2.5 | -0.03 | -1.5
Low Standard | - | 2016-10-30 | mg/L | Water | 2.5 | 0.05 | 10 | 2.55 | 2 | 0.05 | 2
High Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 10 | 0.5 | 10 | 10.6 | 5 | 0.6 | 6
High Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 20 | 0.5 | 10 | 20.6 | 2.5 | 0.6 | 3
High Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 30 | 0.5 | 10 | 31.5 | 1.6667 | 1.5 | 5
High Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 40 | 0.5 | 10 | 41.7 | 1.25 | 1.7 | 4.25
High Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 50 | 0.5 | 10 | 52.8 | 1 | 2.8 | 5.6
Low Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.496 | 10 | -0.004 | -0.8
Low Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 1 | 0.05 | 10 | 1.02 | 5 | 0.02 | 2
Low Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 1.5 | 0.05 | 10 | 1.52 | 3.3333 | 0.02 | 1.3333
Low Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 2 | 0.05 | 10 | 2.03 | 2.5 | 0.03 | 1.5
Low Standard | - | 2016-11-17 | mg/L | Water | 2.5 | 0.05 | 10 | 2.49 | 2 | -0.01 | -0.4
High Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 10 | 0.5 | 10 | 10.6 | 5 | 0.6 | 6
High Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 20 | 0.5 | 10 | 20.6 | 2.5 | 0.6 | 3
High Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 30 | 0.5 | 10 | 31.5 | 1.6667 | 1.5 | 5
High Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 40 | 0.5 | 10 | 41.7 | 1.25 | 1.7 | 4.25
High Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 50 | 0.5 | 10 | 52.8 | 1 | 2.8 | 5.6
Low Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.496 | 10 | -0.004 | -0.8
Low Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 1 | 0.05 | 10 | 1.02 | 5 | 0.02 | 2
Low Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 1.5 | 0.05 | 10 | 1.52 | 3.3333 | 0.02 | 1.3333
Low Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 2 | 0.05 | 10 | 2.03 | 2.5 | 0.03 | 1.5
Low Standard | - | 2016-11-20 | mg/L | Water | 2.5 | 0.05 | 10 | 2.49 | 2 | -0.01 | -0.4
High Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 10 | 0.5 | 10 | 9.98 | 5 | -0.02 | -0.2
High Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 20 | 0.5 | 10 | 20.4 | 2.5 | 0.4 | 2
High Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 30 | 0.5 | 10 | 30.8 | 1.6667 | 0.8 | 2.6667
High Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 40 | 0.5 | 10 | 41.1 | 1.25 | 1.1 | 2.75
High Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 50 | 0.5 | 10 | 52 | 1 | 2 | 4
Low Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.51 | 10 | 0.01 | 2
Low Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 1 | 0.05 | 10 | 0.98 | 5 | -0.02 | -2
Low Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 1.5 | 0.05 | 10 | 1.47 | 3.3333 | -0.03 | -2
Low Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 2 | 0.05 | 10 | 1.97 | 2.5 | -0.03 | -1.5
Low Standard | - | 2016-11-22 | mg/L | Water | 2.5 | 0.05 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0
High Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 10 | 0.5 | 10 | 10.6 | 5 | 0.6 | 6
High Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 20 | 0.5 | 10 | 20.7 | 2.5 | 0.7 | 3.5
High Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 30 | 0.5 | 10 | 30.6 | 1.6667 | 0.6 | 2
High Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 40 | 0.5 | 10 | 41.3 | 1.25 | 1.3 | 3.25
High Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 50 | 0.5 | 10 | 52 | 1 | 2 | 4
Low Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.513 | 10 | 0.013 | 2.6
Low Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 1 | 0.05 | 10 | 1.04 | 5 | 0.04 | 4
Low Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 1.5 | 0.05 | 10 | 1.55 | 3.3333 | 0.05 | 3.3333
Low Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 2 | 0.05 | 10 | 2.01 | 2.5 | 0.01 | 0.5
Low Standard | - | 2016-11-29 | mg/L | Water | 2.5 | 0.05 | 10 | 2.54 | 2 | 0.04 | 1.6

## Linearity - Low
Conc | Response
0 | 0
0.5 | 0.501
1 | 1.03
1.5 | 1.5
2 | 2.01
2.5 | 2.55

## Linearity - High
Conc | Response
0 | 0
10 | 9.75
20 | 20.4
30 | 30.4
40 | 41.5
50 | 51.4

## LOD-LOR
sd | 0.16971 | 0.0048178
LOD | 0.50913 | 0.014453
LOR | 1.6971 | 0.048178
Result | 1 | 2
1 | 10.4 | 0.505
2 | 10.1 | 0.499
3 | 9.97 | 0.494
4 | 10.1 | 0.49
5 | 10.2 | 0.493
6 | 10.3 | 0.494
7 | 10.5 | 0.493
8 | 10.3 | 0.5
9 | 10.1 | 0.492
10 | 10.4 | 0.501

## Raw Data
No. | Date | Test | Batch | Sample | Type | Level | Reading
1 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | High | 0 | 0
2 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | High | 10 | 9.75
3 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | High | 20 | 20.4
4 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | High | 30 | 30.4
5 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | High | 40 | 41.5
6 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | High | 50 | 51.4
1 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | Low | 0 | 0
2 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | Low | 0.5 | 0.501
3 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | Low | 1 | 1.03
4 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | Low | 1.5 | 1.5
5 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | Low | 2 | 2.01
6 | 2016-10-20 | Linearity | x | Standard | Low | 2.5 | 2.55
1 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.4
2 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.1
3 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 9.97
4 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.1
5 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.2
6 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.3
7 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.5
8 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.3
9 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.1
10 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | High | 10 | 10.4
1 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.505
2 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.499
3 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.494
4 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.49
5 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.493
6 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.494
7 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.493
8 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.5
9 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.492
10 | 2016-10-20 | LOR | x | Standard | Low | 0.5 | 0.501
1 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | High | 20 | 22.2
2 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | High | 20 | 22
3 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | High | 20 | 21.9
4 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | High | 20 | 21
5 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | High | 20 | 22.1
6 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | High | 20 | 22.2
1 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | Low | 1 | 1.06
2 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | Low | 1 | 1.05
3 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | Low | 1 | 1.05
4 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | Low | 1 | 1.06
5 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | Low | 1 | 1.06
6 | 2016-10-25 | ANOVA | A | Spike | Low | 1 | 1.07
1 | 2016-10-25 | ANOVA | B | Spike | High | 20 | 21.4
2 | 2016-10-25 | ANOVA | B | Spike | High | 20 | 21.3
3 | 2016-10-25 | ANOVA | B | Spike | High | 20 | 21.5
1 | 2016-10-25 | ANOVA | B | Spike | Low | 1 | 1.04
2 | 2016-10-25 | ANOVA | B | Spike | Low | 1 | 1.05
3 | 2016-10-25 | ANOVA | B | Spike | Low | 1 | 1.04
1 | 2016-10-25 | Reproducibility | 1 | Tank | High | x | 0.046
1 | 2016-10-25 | Reproducibility | 2 | Tank | Low | x | 0.045
1 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | High | 0 | 0
2 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | High | 10 | 10.4
3 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | High | 20 | 20.6
4 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | High | 30 | 29.9
5 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | High | 40 | 41.2
6 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | High | 50 | 50.7
1 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | Low | 0 | 0
2 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | Low | 0.5 | 0.55
3 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | Low | 1 | 1.01
4 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | Low | 1.5 | 1.48
5 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | Low | 2 | 2.01
6 | 2016-10-30 | Linearity | x | Standard | Low | 2.5 | 2.51
1 | 2016-10-30 | Reproducibility | 1 | Tank | High | x | 0.199
1 | 2016-10-30 | Reproducibility | 2 | Tank | Low | x | 0.42
1 | 2016-10-30 | ANOVA | C | Spike | High | 20 | 18.4
2 | 2016-10-30 | ANOVA | C | Spike | High | 20 | 18.5
3 | 2016-10-30 | ANOVA | C | Spike | High | 20 | 18.5
4 | 2016-10-30 | ANOVA | C | Spike | High | 20 | 16.9 | Outlier
1 | 2016-10-30 | ANOVA | C | Spike | Low | 1 | 1.09
2 | 2016-10-30 | ANOVA | C | Spike | Low | 1 | 1.1
3 | 2016-10-30 | ANOVA | C | Spike | Low | 1 | 1.1
4 | 2016-10-30 | ANOVA | C | Spike | Low | 1 | 0.924
1 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | High | 0 | 0
2 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | High | 10 | 9.94
3 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | High | 20 | 20.5
4 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | High | 30 | 30.4
5 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | High | 40 | 40.2
6 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | High | 50 | 51
1 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | Low | 0 | 0
2 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | Low | 0.5 | 0.496
3 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | Low | 1 | 0.99
4 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | Low | 1.5 | 1.48
5 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | Low | 2 | 1.99
6 | 2016-11-02 | Linearity | x | Standard | Low | 2.5 | 2.56
1 | 2016-11-02 | Reproducibility | 1 | Tank | High | x | 0.003
1 | 2016-11-02 | Reproducibility | 2 | Tank | Low | x | 0.019
1 | 2016-11-02 | ANOVA | D | Spike | High | 20 | 20.2
2 | 2016-11-02 | ANOVA | D | Spike | High | 20 | 20.1
3 | 2016-11-02 | ANOVA | D | Spike | High | 20 | 20.1
1 | 2016-11-02 | ANOVA | D | Spike | Low | 1 | 0.996
2 | 2016-11-02 | ANOVA | D | Spike | Low | 1 | 0.991
3 | 2016-11-02 | ANOVA | D | Spike | Low | 1 | 0.996
1 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | High | 0 | 0
2 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | High | 10 | 10.3
3 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | High | 20 | 20.3
4 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | High | 30 | 30.2
5 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | High | 40 | 41.9
6 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | High | 50 | 50.2
1 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | Low | 0 | 0
2 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | Low | 0.5 | 0.517
3 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | Low | 1 | 1.01
4 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | Low | 1.5 | 1.51
5 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | Low | 2 | 1.97
6 | 2016-11-17 | Linearity | x | Standard | Low | 2.5 | 2.55
1 | 2016-11-17 | Reproducibility | 1 | Tank | High | x | -0.064
1 | 2016-11-17 | Reproducibility | 2 | Tank | Low | x | 0.024
1 | 2016-11-17 | ANOVA | E | Spike | High | 20 | 19.9
2 | 2016-11-17 | ANOVA | E | Spike | High | 20 | 19.2
3 | 2016-11-17 | ANOVA | E | Spike | High | 20 | 19.9
1 | 2016-11-17 | ANOVA | E | Spike | Low | 1 | 0.969
2 | 2016-11-17 | ANOVA | E | Spike | Low | 1 | 0.965
3 | 2016-11-17 | ANOVA | E | Spike | Low | 1 | 0.97
1 | 2016-11-17 | ANOVA | SA | 9272796 | High | x | 32.4
2 | 2016-11-17 | ANOVA | SA | 9272796 | High | x | 32
1 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | High | 0 | 0
2 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | High | 10 | 10.6
3 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | High | 20 | 20.6
4 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | High | 30 | 31.5
5 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | High | 40 | 41.7
6 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | High | 50 | 52.8
1 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | Low | 0 | 0
2 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | Low | 0.5 | 0.496
3 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | Low | 1 | 1.02
4 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | Low | 1.5 | 1.52
5 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | Low | 2 | 2.03
6 | 2016-11-20 | Linearity | x | Standard | Low | 2.5 | 2.49
1 | 2016-11-20 | Reproducibility | 1 | Tank | High | x | 0.004
1 | 2016-11-20 | Reproducibility | 2 | Tank | Low | x | 0.029
1 | 2016-11-20 | ANOVA | F | Spike | High | 20 | 20.3
2 | 2016-11-20 | ANOVA | F | Spike | High | 20 | 19.9
3 | 2016-11-20 | ANOVA | F | Spike | High | 20 | 20.1
1 | 2016-11-20 | ANOVA | F | Spike | Low | 1 | 1.01
2 | 2016-11-20 | ANOVA | F | Spike | Low | 1 | 1.04
3 | 2016-11-20 | ANOVA | F | Spike | Low | 1 | 1.01
1 | 2016-11-20 | ANOVA | SB | 9272796 | High | x | 32.2
2 | 2016-11-20 | ANOVA | SB | 9272796 | High | x | 31.2
1 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | High | 0 | 0
2 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | High | 10 | 9.98
3 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | High | 20 | 20.4
4 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | High | 30 | 30.8
5 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | High | 40 | 41.1
6 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | High | 50 | 52
1 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | Low | 0 | 0
2 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | Low | 0.5 | 0.51
3 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | Low | 1 | 0.98
4 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | Low | 1.5 | 1.47
5 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | Low | 2 | 1.97
6 | 2016-11-22 | Linearity | x | Standard | Low | 2.5 | 2.5
1 | 2016-11-22 | Reproducibility | 1 | Tank | High | x | 0.048
1 | 2016-11-22 | Reproducibility | 2 | Tank | Low | x | 0.038
1 | 2016-11-22 | ANOVA | G | Spike | High | 20 | 19.5
2 | 2016-11-22 | ANOVA | G | Spike | High | 20 | 19.9
3 | 2016-11-22 | ANOVA | G | Spike | High | 20 | 19.6
1 | 2016-11-22 | ANOVA | G | Spike | Low | 1 | 0.985
2 | 2016-11-22 | ANOVA | G | Spike | Low | 1 | 1
3 | 2016-11-22 | ANOVA | G | Spike | Low | 1 | 1.03
1 | 2016-11-22 | ANOVA | SC | 9272796 | High | x | 32.5
2 | 2016-11-22 | ANOVA | SC | 9272796 | High | x | 31.7
1 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | High | 0 | 0
2 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | High | 10 | 10.6
3 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | High | 20 | 20.7
4 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | High | 30 | 30.6
5 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | High | 40 | 41.3
6 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | High | 50 | 52
1 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | Low | 0 | 0
2 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | Low | 0.5 | 0.513
3 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | Low | 1 | 1.04
4 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | Low | 1.5 | 1.55
5 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | Low | 2 | 2.01
6 | 2016-11-29 | Linearity | x | Standard | Low | 2.5 | 2.54
1 | 2016-11-29 | Reproducibility | 1 | Tank | High | x | 0.031
1 | 2016-11-29 | Reproducibility | 2 | Tank | Low | x | 0.017
1 | 2016-11-29 | ANOVA | H | Spike | High | 20 | 20.6
2 | 2016-11-29 | ANOVA | H | Spike | High | 20 | 20.5
3 | 2016-11-29 | ANOVA | H | Spike | High | 20 | 20.4
1 | 2016-11-29 | ANOVA | H | Spike | Low | 1 | 1.03
2 | 2016-11-29 | ANOVA | H | Spike | Low | 1 | 1.04
3 | 2016-11-29 | ANOVA | H | Spike | Low | 1 | 1.04
1 | 2016-11-29 | ANOVA | SD | 9272796 | High | x | 32.7
2 | 2016-11-29 | ANOVA | SD | 9272796 | High | x | 32.4